第四章 项目（货物或者服务）需求说明

一、项目背景（或概况）：

本项目批复文件为《中共江苏海洋大学委员会关于下达江苏海洋大学2025年度校内预算》。为学校引进学科带头人建设实验室需要，相关计划根据“江苏海洋大学学科带头人聘任合同”制定。本项目实施后，将有效补充和完善我院海洋科学科研平台与设备体系，拓展既有研究方向，为师生开展实验与科研提供更优越的硬件支撑，并创造更多跨领域合作机会。这将显著提升科研效率与质量，推动高水平科研成果的产出。校内相关教师经预约可使用实验室进行实验与理论验证，促进科研成果的转化与应用。预期项目的实施还将进一步提升我院海洋科学类科研项目的获批能力，并为海洋科学博士点建设提供有力支撑。

二、货物（标的）采购清单：（核心产品）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体视显微镜含图像采集 | 1 | 套 |

- 货物技术参数及功能指标：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质分析仪 | 1 | 1 适用于海水、地表水、地下水、污水等各种水体监测。 2 主机、电缆、探头三体分离，用户可自行更换电缆和探头。 3 电缆长度≥20米。 4 IP67防水等级，电池仓与仪器电路仓各自独立分割并密封，即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路。 5可以同时测量温度、电导率、比电导、盐度、pH、ORP等参数；可选配氨氮（淡水可选）或硝氮（淡水可选）及氯化物（淡水可选）等水质参数。 主要指标： 1.1温度 测量范围：-5.00～70.00℃，分辨率：0.1℃，准确度：±0.2℃，测量原理：热敏电阻法； 1.2电导率 测量范围：0～200ms/cm，分辨率：0.001～0.1 ms/cm(视量程而定)，准确度：读数的±0.5%或±0.001 mS/cm, 以较大者为准，测量原理：四电极流通式电导测量管法； 1.3盐度 测量范围：0～70ppt，分辨率：0.01ppt，准确度：读数之±1%或0.1ppt，以较大者为准，测量原理：由电导率和温度计算得出； 1.5溶解氧 测量范围：0～500%或0.00～50.00mg/L；分辨率：0.1%或1%空气饱和度；测量原理：极谱法； 1.6 PH值 测量范围：0～14，分辨率：0.01，准确度：±0.2，测量原理：玻璃复合电极法。 |
| 2 | 体视显微镜含图像采集 | 1 | 1、高分辨率体视光学成像系统。 2、观察方式：反射光、透射光观察。 ▲3、主机：变倍比≥8：1， 4、主机放大倍数：不小于100X，可扩展到250X，配套0.63X和2X物镜。 ▲5、目镜：10倍，视场≥23mm，保证大视野观察，双目屈光度可调，目镜装配夹角≥11°。 ▲6、反射光照明：提供LED双支光纤照明和LED环形光照明。 7、最大工作距离：不小于121mm。 ▲8、多功能LED透射光照明器：透射光角度通过透镜可调，可到不同观察效果，非传统角度不可调方式，可实现明场、暗场、斜照明。 ▲9、透射光、反射光照明主机一键切换。 ▲10、主机便携式手柄，方便搬运。 11、成像系统：相机像素≥1200万，芯片尺寸≥1/1.7英寸，像素尺寸≤1.85µm x 1.85µm，A/D转换≥12bit，动态范围4800:1，QE值≥67%，USB3.0接口。 12、软件功能： 12.1、具有单拍、连拍、定时拍摄等多种图像采集模式；多种图像保存格式；视频采集功能；视频H.264压缩编码。 12.2、具有白平衡、黑平衡功能；自动曝光功能。 12.3、具有辅助对焦功能。 12.4、图像处理与增强；最大密度投影功能；手动景深合成。 12.5、具有定标及定标数据管理功能。 12.6、具有比例尺、拍摄日期和时间、拍摄倍率的实时显示；完备的测量功能；多种标注功能；辅助线与智能十字线功能；报告并导出至Word、Excel；自动计数与统计。 |
| 3 | 体视显微镜 | 1 | 1、高分辨率体视光学成像系统。 2、观察方式：反射光、透射光观察。 ▲3、主机：变倍比≥8：1， 4、主机放大倍数：不小于50X，可扩展到250X。 ▲5、目镜：10倍，视场≥23mm，保证大视野观察，双目屈光度可调，目镜装配夹角≥11°。 ▲6、反射光照明：提供LED双支光纤照明。 ▲7、最大工作距离：不小于121mm。 ▲8、多功能LED透射光照明器：透射光角度通过透镜可调，可到不同观察效果，非传统角度不可调方式，可实现明场、暗场、斜照明。 ▲9、透射光、反射光照明主机一键切换。 ▲10、主机便携式手柄，方便搬运。 |
| 4 | 体视显微镜 | 2 | 1、高分辨率体视光学成像系统。 ▲2、观察方式：反射光、透射光观察。 3、主机：变倍比≥5.5：1，最高分辨率可达489 Lp / mm。 4、主机放大倍数：不小于7.2-40X，可扩展到200X。 ▲5、目镜：10倍，视场≥23mm，保证大视野观察，双目屈光度可调。 ▲6、反射光照明：提供LED双支光纤照明、主机集成LED近垂直光照明。 7、最大工作距离：不小于180mm。 ▲8、LED透射光照明器：透射光角度通过透镜可调，可到不同观察效果，非传统角度不可调方式，可实现明场、暗场、斜照明。 ▲9、透射光、反射光照明主机一键切换。 ▲10、主机便携式手柄，方便搬运。 |
| 5 | 倒置荧光显微镜 | 1 | 1.光学系统：模块化无限远光学系统。 2.观察筒：铰链式双目，瞳距调节范围53mm-75mm。 3.目镜：大视野平场目镜，高眼点，可调屈光度，视场数22。 4.物镜： 平场消色差物镜 4× 长工作距离平场相衬物镜10×PH 长工作距离平场相衬物镜20×PH 长工作距离平场相衬物镜40×PH 长工作距离半复消色差荧光物镜 Plan Fluor 20X/ 0.45 WD:5.9mm； 长工作距离半复消色差荧光物镜 Plan Fluor 40X/0.65 WD:1.6mm 5.调焦机构：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，低手位同轴调焦手轮， 微调手轮格值2μm，调焦行程11mm 6.转换器：五孔内定位转换器，滚珠轴承内定位，有防霉装置。 7.载物台： （1）固定载物台尺寸：227mm×208mm；机械式移动，移动范围：135mm×77mm （2）圆形透明载物台板：外圈φ118mm，内圈φ68mm （3）培养皿托板内槽尺寸：86mm×129. 5mm，可适配圆形培养皿Ф90mm （4）配备万用样品夹：外尺寸128mm×86mm：内槽规格:82mmX56mm，77mmX33mm，77mmX26mm，也可适配φ35mm、φ50mm、φ60mm、φ68mm培养皿 （5）翻转板（选配） 8.聚光镜：推拉板式相衬聚光镜，工作距离：55mm，数值孔径0.42 9.明场照明系统：超长寿命9W LED光源，寿命2万小时以上，亮度可调 10.荧光照明系统：LED冷光源，亮度连续可调。可根据客户要求定制激发块数量和波段，荧光光源，长效光源，寿命1w小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保,荧光光源与激发块一键联动；无需改变原有光路，可升级成四色荧光显微镜。带数显模式，显示当前通道以及亮度值并有记忆功能。 标配三组激发块，其他种类可选 激发块： 激发光波长 紫外(UV) EX:375/28nm；DM:415nm；EM:460/50nm 蓝色(B) EX:470/40nm；DM:505nm；EM:535/40nm 绿色(G) EX:530/40nm；DM:565nm；EM:605/55nm 11 ▲相机接口：内置0.75倍C型接口，既保证拍照的大视野；位于机身左下方，而非目镜前方，避免操作时被相机挡住载物台视野 相机技术参数 1.进口大尺寸传感器（Sensor Type)：1英寸大尺寸芯片。 2.分辨率（Resolution)：5480x 3648，2000万真实物理像素。 3.像素（Pixel Size）：2.4μm x 2.4μm，曝光控制（Exposure Control）：44微秒到60 秒。 4.最高帧频率（Frame Rate）:22fps@5480x 3648。信噪比37db,动态范围71db，光谱响应390nm-650nm。 5.数据接口：USB3.0高速 5GB/S，逐行扫描，连续输出，软触发，电子卷帘快门；SDK二次开发，强大兼容能力。 6.支持TWAIN和DirectShow接口，优异的多相机性能，支持单 PC 上 4 相机全速工作。 7.配套软件参数 8.本软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。 9.软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。 10.本软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，完美兼容MSHOT相机，并可通过Directshow接口兼容其他相机，多重拍摄。 11.▲实时大图拼接以及实时景深叠加功能，支持叠加偏移校正； 12.▲多图比对功能，样品同一视野可以同屏多图比对，并有标注功能，清晰比对同一位点的图像细节； 13.软件参数保存记忆功能，适配不同显微镜和样品，生物、医学以及工业等，软件参数一键匹配； 14.大功率荧光光源控制，不同通道点亮以及关闭，亮度调节，亮度记忆； 15.电动荧光模块控制，不同荧光通道选择以及亮度调节，亮度记忆，多通道荧光图像自动合成； 16.电动平台控制，X/Y轴行程/速度控制，Z轴对焦步距以及自动对焦控制功能； 17.功能模块包括图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。 18.支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度）。 19.实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。 20.反射率测量 （选配）。 21.软件打开后自动识别摄像头并打开，同时保存记忆上次软件关闭前的配置参数，大大提高软件的效率和易操作性。 |
| 6 | 微单照相机 | 1 | 1、有效像素：4500万以上 2、传感器类型：CMOS 3、传感器尺寸：全画幅 4、支持8K UHD和4K UHD视频录制， 5、焦点数量：493 6、存储介质：CFexpress存储卡 XQD卡 SD卡 SDHC卡 SDXC卡 7、液晶屏尺寸：3.2英寸 8、镜头卡口:Z卡口 9、带Z口微距镜头 105mm，Z口14-24mm全画幅镜头，Z口24-70mm全画幅镜头 |
| 7 | GPS定位器 | 2 | 1、尺寸6.4x10.5×3.1 cm 2、屏幕2.2”单色屏幕240×320像素 3、重量141克 4、传输/充电USB-C 5、续航，内置锂电池电池，²GPS模式：约200小时，探险模式：约1800小时 6、卫星系统多星系统(含北斗) 7、多频多星定位 8、面积测量航迹、规则地、等宽、坡度 9、数据记、fit格式50条/.gpx格式10条航迹：.gpx格式10条活动：.fit格式200个 10、电子罗盘 11、无线连接BLUETOOTH |
| 8 | 箱式采泥器 | 1 | 1、材质：316不锈钢 2、采样面积:0.05m2 |
| 9 | 抓斗采泥器 | 1 | 1、材质：316不锈钢 2、采样面积:0.05m2 |
| 10 | 抓斗采泥器 | 1 | 1、材质：316不锈钢 2、采样面积:0.025m2 |
| 11 | 套筛 | 2 | 1、材质：304不锈钢 2、上层筛的孔径为：1.0mm 3、下层筛的孔径为：0.5mm |
| 12 | 沉积物涡旋器 | 1 | 1、材质：316不锈钢 2、直径：700mm 3、高度：800mm |
| 13 | 阿式拖网 | 1 | 1、材质：304不锈钢 2、阿氏网：不锈钢架长 150cm，宽 50cm，高 60cm， 3、网衣网口开端2cm，末端0.7cm |
| 14 | 过滤装置 | 1 | 1、双泵头负压型>0.095Mpa 50mbar 2、抽气速率:30L/min 3、进出气口(mm): 6消音器 4、泵头:2 5、带截留瓶 6、过滤器材料:聚苯砜 7、滤膜规格:47mm过滤膜 8、处理量：300ml 9、过滤器可高温高压或紫外方式灭菌 |
| 15 | 抽滤装置 | 1 | 1、双泵头负压型>0.08Mpa 200mbar 2、抽气速率:20L/min 3、进出气口(mm): 6消音器，内置消音棉 4、泵头:1 5、处理量：500ml |
| 16 | 多通道电化学分析仪 | 1 | 1、八通道恒电位仪 2、独立电解池或八工作电极在同溶液中 3、电位范围：±10V 4、电位控制精度：<1 mV 5、电位控制噪声：<0.01 mV 6、槽压：±12V 7、电流范围(每个通道)：10mA 8、参比电极输入阻抗：1*1012 ohm 9、灵敏度量程：1*10-9 - 0.001A/V共七档 10、输入偏置电流：<20 pA 11、电流测量分辨率：<1 pA 12、最高数据采集速率：1MHz@16位 13、CV和LSV扫描速度：0.000001 to 5000V/s 14、CA和CC脉冲宽度：0.0001 to 1000s 15、CA和CC阶跃次数：320 16、DPV和NPV脉冲宽度：0.001 to 10s 17、SWV频率：1 to 100000Hz 18、电流测量低通滤波器 19、电位电流的模拟输出 20、电解池控制输出：通氮，搅拌，敲击 21、最大数据长度(每个通道)：256k-16384k可选 |
| 17 | 智能厌氧制备仪 | 1 | 1、 可根据实验需求设定氧气，氮气或者其他客户自定义气体的混合比例。可以8通道同时高通量快速置换气体，也可以单通道自动或手动气体置换； 2、 设备适应性广，不仅可以与厌氧瓶，顶空瓶对接，也可以和厌氧罐及其配套的固体培养皿对接，还可以兼顾某些有特殊需求的用户，软件可以编程，应用搭配灵活多变； 3、 ▲10英寸彩色高分触摸屏，制备进程一目了然，操作方便简单。系统压力时显示，双重压力保护（机械限压与电子限压报警）安全可靠。 4、 用户可根据试验自由设定进气方式，设备仅仅在样品制备时才有气体消耗，总体耗气量低，无需预热等待，无需气体平衡等待. 5、 ▲开放式编程系统，多点位输入及输出，至少包括氮气曝气、氮气保护、负压抽滤、设备各组件的功能自建等。 6、 ▲样品工位: 8工位; 7、 处理体积: 10mL-1000mL; 8、 接口方式:鲁尔快速接头; 9、 气路接口:管道锁定式 4路; 10、 输入输出: 24路输入输出; 11、 模拟控制: 2路模拟量输入； 12、 照明系统 :24V，长条形冷光LED照明； 13、 压力显示:电子压力实时显示（-0.100 至0.100 Mpa）; 14、 信号传输:USB，RS-232(内设气体压力及时间报警）; 15、 .显示方式:10.1’’ TFT彩色触控屏，1024*600分辨率; 16、 工作电压:AC220V±10% ，单项 50/60 Hz(10A); 17、 .设备体积:730W× 340H × 508D mm; 18、 设备重量: 35kg; 19、 工作气压:10-30 PSI; |
| 18 | 高压灭菌器 | 1 | 1、灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（投标商须提供生产厂家的制造许可证，加盖投标人公章，不允许借用第三方资质）； 2、容量:50-60升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40CM 可放入直径38CM,高度40CM的灭菌架; ▲3、压力容器设计温度≥153度、容器设计压力：0.42MPa （投标商须提供生产厂家压力容器铭牌样本复印件，加盖投标人公章）； 4、灭菌工作温度105-138度； ▲5、压力容器设计使用年限20年（投标商须提供生产厂家同型号压力容器数据表样本，加盖投标人公章）； ▲6、干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判；同时离子浓度式水位传感器为双水位传感器，即防止干烧又可用于自动进水之用。 7、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； ▲8、快速开门结构：采用快速开门结构，3秒内就可完成从打开腔门到腔门完全敞开整个过程； 9、腔门完全敞开及任意停留性能：腔门完全打开与灭菌腔达到90度角，大件样品可垂直从腔内取出；且腔盖可以在任意角度停留，防止腔盖突然砸下风险。 ▲11、人性化操作台面结构：地面到操作台面的高度不超过90cm； ▲12、水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时可以进行提醒； 13、定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟 ， 预约灭菌时间0-10天； 14、六级排汽方式:灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 15、空气进气过滤器：可把外部气体过滤为洁净气体进入腔内； 16、标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度； 17、水位显示：待机状态下显示屏幕水位指示灯可显示灭菌腔是否缺水； 18、可选配自动进水：可接外部去离子水管道，当灭菌腔缺水时，外部洁净水源可向灭菌腔补水； 19、可选自动干燥：干燥温度可设置为80-160度，干燥时间1-300分钟，灭菌结束，自动启动干燥，腔内蒸气排往腔外，外部空气经过滤后由空气泵向灭菌腔补气； 20、压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 21、闭盖检查：系统自动检查腔盖锁紧情况，如腔盖未锁紧，灭菌器无法启动工作。 22、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控 、漏电保护、过流与短路保护； 23、附件:不锈钢提篮2个,冷却风扇1套； |
| 19 | 基因扩增仪 | 1 | 1、模块规格：0.2ml*96，铝合金模块、原位或平板模块 2、温度准确度： ≦±0.1℃ 3、模块控温精度 ：≦±0.1℃ 4、模块温度均匀性： ≦±0.3℃ @55℃ 5、最大升温速率 ：≥5℃/s 6、最大降温速率：≥5℃/s 7.模块温度控制模式：Tube（试剂ul设置）/ Block 8、模块温度设置范围 ：0-105℃ 9、热盖温度设置范围：30-110℃，ON/OFF（热盖可开启和关闭） ▲10、智能热盖设置功能 ：有，可选根据程序自动设定热盖温度 11、温度梯度功能/范围/跨度：12列梯度/30-99℃/1-42℃，只需设置最左、最右列温度，其他列温度自动计算赋予 12、升降温速率设定：有，0.1-3.5℃/s,等速率变温 13、USB接口：有，用户文件一键导入/导出，台间程序交换便捷；U盘软件升级 14、显示屏：7〞WVGA 64000色，LED 背光，高灵敏电阻触摸屏 ▲15、智能抑制非特异性扩增功能：有，程序运行等待热盖恒温过程中模块10℃恒温（出示仪器运行界面截图证明材料） ▲16、智能试剂温度控制：有，根据设定的反应体系容量进行精准控温 17、压盖自适应试管：试管高度自适应（高管、矮管、平顶管、圆顶管等全适应） ▲18、梯度温度同时到达：有 ▲19、开机智能自检：有 ▲20、制冷片寿命预警功能 ：有，根据仪器使用工况对Peltier器件寿命和产品维护进行评估，工作时有呼吸灯（仪器功能安装时展示或者彩页等证明材料） |
| 20 | 分析天平 | 1 | - 最大称量值：≥120g - 可读性≤0.1mg - 重复性≤0.1mg - 线性误差≤0.06mg - 灵敏度偏移（标称加载下）≤0.3mg - 最小称量值（USP，允差 = 0.10%）≤160mg - 秤盘外形尺寸≤Ø90 - 天平尺寸（宽*深*高）≤ 209 × 354 × 354 mm1 - LCD 混合触摸屏，按键清晰，操作简单 - 标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作，方便简单。 - 标配USB-A 与 RS232 两个接口，即插即用 自动识别外围设备，便于轻松传输数据 - 金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性的PBT外壳材料 - 内置 9 种应用程序，方便快捷调用 - 密码保护可防止未经授权更改，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致。 - LCD 混合触摸屏超大的数字清晰的符号和图标，任何光照条件下均可毫不费力的读取数据 - 坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器避免环境的影响和干扰 - 外部校正功能 - 可选的蓝牙接口 ，只需插入蓝牙模块，即可在天平和打印机之间无线发送数据，实现电子化工作而无需电缆。 - EasyDirect 天平软件从多达10台天平收集称量数据，最大限度地减少手动转录错误，节省时间并安全地存储数据。轻松查看结果，并按日期、仪器、用户或样品进行筛选。在图表中可视化结果，以评估目标和公差范围，并执行统计信息，以便进行有效的趋势和生产分析。生成简单明了的称量结果报告。以各种格式（XML、CSV、XLSX 或 PDF）将数据导出到电脑或在网络打印机上打印。 - 样品ID功能，可实现ID号递增 - QuickLock设计，5面玻璃徒手可拆，方便清洁 - 提供两把钥匙的一根坚固的涂层钢丝绳，一端有一个环，另一端有一个带有 T 型杆机构的可拆卸锁的高效组合来保护天平防止盗窃 |
| 21 | 电子天平 | 2 | - 最大秤量：≥620 g 2. 可读性：≤0.01 g 3. 最小称量值 (U=1%, k=2)，典型：≤1.4 g 4. 接口：RS232、USB-A、蓝牙（可选） 5. 重复性（典型）：≤7 mg 6. 稳定时间：≤1 s 7. 最小称量值（符合USP，允差为0.1%，典型）：≤14 g 8. 显示屏：LCD混合触摸屏 9. 密码保护：是 - 内置 10种应用程序，如称重、计件、密度、检重、动态称重、统计、总计和配方，每个步骤都有屏幕指导和自动计算，便于操作。 - 坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器避免环境的影响和干扰。 - EasyDirect 天平软件从多达10台天平收集称量数据，最大限度地减少手动转录错误，节省时间并安全地存储数据。轻松查看结果，并按日期、仪器、用户或样品进行筛选。在图表中可视化结果，以评估目标和公差范围，并执行统计信息，以便进行有效的趋势和生产分析。生成简单明了的称量结果报告。以各种格式（XML、CSV、XLSX 或 PDF）将数据导出到电脑或在网络打印机上打印。 - 标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作，方便简单。自动执行计算，打印结果或将结果传输到存储设备。 |
| 22 | 微量高速冷冻离心机 | 1 | 1. 电机锁吸附设计，单手即可关闭离心机腔门 2. 静态制冷，离心机盖门关闭状态下，只要设定温度低于环境温度，压缩机即自动启动制冷 3. 离心完毕后，声音提示 4. 温度设定范围-20℃至40℃ 5. 离心舱内从室温降至4℃仅需7分钟 6. 可根据实验需求存储9个程序 7. 三层密封转子，为生物安全提高保障 8. 高强度铝合金转子，可整体耐受121℃高温高压消毒 9. 动平衡检测，转子不平衡有提示 10. 9档升降加速度可选，可缓刹平稳降速以获得更好的分离效果 11. 外置冷凝水槽防止冷凝水聚集在离心腔内 12. 转速范围： 15000rpm(200-15000rpm)步进量：100rpm 13. 最大相对离心力： 21380xg,进步：10xg 14. 转速精度： ±20rpm 15. 运行时间： 30s-99 min;HOLD(连续运行) 16. 升降速时间： 25s↑25s↓ 17. 温度设定范围： -20℃~40℃ 18. 显示： LCD 19. 功率：≤500W 20. 噪音： ≤56dB 21. 电机类型： 直流无刷电机 22. 安全性能： 双门锁、超速、过温、状态诊断系统 23. 其他功能： 转速/相对离心力转换功能、点动运行功能、运行进程显示、声音提示功能； 24. 配置：主机+24*1.5ml转子 |
| 23 | 高速台式离心机 | 1 | 1.最高转速：16000r/min 2.最大相对离心力：21532×g 3.最大容量：6×50ml 4.转速精度：±30/min 5.配置：主机+6*50ml角转子+6*10ml适配器 |
| 24 | 紫外分光光度计 | 1 | 1硬件 1.1光学系统： 1.1.1分光器: 单色器:使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型切尼尔一特纳装置。衍射光栅刻线数: 1200 lines/mm 1.1.2光源：卤素灯（2000小时寿命）和氘灯，内置光源位置自动调整机构 1.1.3检测器：硅光电二极管系统 1.1.3测光方式：双光束测光方式 1.2仪器性能 1.2.1 波长测试范围：190~1100nm 1.2.2波长准确性：±0.1nmD2 656.1nm，±0.3nm全区域" 1.2.3波长重复精度：±0.1nm 1.2.4波长扫描速度：最快波长扫描速度3000nm/min,最快波长移动速度4800nm/min 1.2.5波长设定：最小单位可达 0.05nm。 1.2.6光源切换波长：可在295-364nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位） 1.2.7谱带宽度： 0.5nm,1nm,2nm,4nm,5nm 五档可调 1.2.8最高分辨率：0.5nm 1.2.9:杂散光：0.05% 以下 (220nm,Nal 10g/L 溶液与340nm, NaNO3 溶液） 1.2.10测光范围：吸光度：-3~3Abs，透射率0.0 ~300% 1.2.11测光准确度：±0.002Abs(0~0.5Abs),±0.004Abs(0.5~1.0Abs), ±0.3%T" 1.2.12重复测光精度：0.001Abs(0~0.5Abs),0.002Abs(0.5~1.0Abs),0.1%T 1.2.13基线 基线平滑度 ：±0.001Abs(1100~190 nm，预热1小时后) 基线校正： 计算机自动校正 漂移：≤0.0004Abs/30mins (500nm,预热1小时后）" 1.2.14噪声：0.0008Abs（500nm） 2 功能 2.1测光类型： 吸光度（Abs），透射率（％），能量（E） 2.2 测试模式：单波长测试、光谱模式、时间扫描、多波长测试模式、动力学模式、DNA/蛋白质 2.3操作方式：带液晶屏，实现单机操作也可选购软件进行联机操作 2.4 可接打印机打印数据 2.5具有测试数据、谱图储存功能； 2.6标配3个USB口，2个I/O接口便于功能扩展。 3附件 3.1 比色皿1个 3.2 保险丝2个 |
| 25 | 微孔板离心机 | 1 | 1. 容量:2片96孔PCR 2. 转速:2500rpm 3. 离心力:500g 4. 转子:垂直固定 |
| 26 | 旋涡混合仪 | 1 | 1. 振动与旋涡混合方式：可调速控制，能从低速振动到高速旋涡混合。可根据需要选择适合的混台方式; 2. 多元功能：碗型振动台与平板型振动的双重提供，可适应不同试管及容器的手动或自动的两种混合方式; 3. 自动与点振混合方式：三点开关可选择自动或点振混合方式; 4. 整体金属外壳 5. 功率： 40W 6. 转速： 2800转/分 7. 控制形式： 光控感应 8. 感应距离： 30cm 9. 工作方式： 连续、点触、调速 10. 工作台： 碗型、平板型可调换 11. 整机重量： ≥4.8KG |
| 27 | 掌上离心机 | 1 | 1. 卡口设计，轻松安装和更换转头，不需任何工具、方便快捷 2. 转速： 8000转／分 3. 离心力： 约3000g 4. 外形尺寸： ≤155×175×125mm 5. 速度控制： 自动恒速 6. 驱动方式： 直接驱动 7. 标准配置： 1.5/2ml×8微量离心管转头 0.2ml×8×4PCR管转头 0.5ml×8适配器 0.2ml×8适配器 |
| 28 | 电泳电源 | 1 | 1. 输入范围： 110~250V适用于不同国家地区的使用需求 2. 四组输出： 大电流可同时连接四个电泳槽 3. 输出形式： 恒压、恒流、恒功率连续可调 4. 输出范围： 5-600V 1-600mA 5-300W 5. 分 辨 率： 电压(1V) 电流(1mA) 功率(1W) 6. 定时范围： 1分钟~99小时59分钟 7. 温度检测： -20℃ ~ +85℃ 8. 存储分步： 可编辑保存10个程序，每个程序可分10个步骤运行 9. 保护功能： 过流、过载、过温、空载、短路负载突变保护功能 10. 微电流： 定时运行结束后无人为关机可保持微电流输出 11. 显示屏： 7寸超大触摸屏，方便的触摸操作，设置时自动生成数字键盘，显示时钟、计时、温度、运行状态及各种提示操作 12. 自动设置： 当恒定电压电流功率中某一个指标，其它两项自动升到最大值，不需人为的调整 |
| 29 | 水平电泳槽 | 1 | 1. 聚碳酸酯一次注塑成型，不渗漏； 2. 可做四种不同尺寸凝胶，一次最多可电泳100个样品； 3. 限位功能，不会使正负电极装反； 4. 电泳槽上盖限位设计，确保电泳正负极性正确； 5. 透明上盖开孔设计，便于散热观察； 6. 99.99%高纯铂金电极导电性能更佳； 7. 耐腐蚀老化 8. 缓冲液容积: 700mL 9. 凝胶规格: 120mm*120mm / 120mm*60mm / 60mm*120mm / 60mm*60mm 10. 样品梳: 2+3齿/6+13齿/8+18齿/11+25齿（可排枪加样） 11. 标准配置： 11.1 电泳槽上盖（含导线）: 1 套 11.2 电泳槽下壳（含电极）: 1 套 11.3 制胶器: 1 个 11.4 大胶托盘（120*120）: 1 个 11.5 宽胶托盘（120*60）: 1 个 11.6 长胶托盘（60*120）: 1 个 11.7 小胶托盘（60*60）: 2 个 11.8 2.0mm加样梳（2+3齿）: 1 把 11.9 1.0mm加样梳（6+13齿）: 1 把 11.10 1.0mm加样梳（8+18齿）: 1 把 11.11 1.0mm加样梳（11+25齿）: 4 把 |
| 30 | 单道可变量程移液器 | 4 | - 全新的低阻力（Lip Seal）密封系统使密封更完美，具有弹性，使用寿命更长；提供低阻力密封使活塞运行更顺滑，移液更流畅，不会出现跳液现象； - 稳定可靠的活塞技术，常用的1ml移液器采用高分子材料活塞，有效防止移液操作失误造成的活塞腐蚀，使移液器寿命更长；< 1000uL量程，采用不锈钢金属活塞，尺寸稳定可靠不变形； - 生产厂家具备原厂CNAS校准资质，移液精度有保障； - 刻度式数字量程调节，高精度数字齿轮传动无“咔咔”噪音，侧面显示体积视窗； - ▲具备旋转开关式量程锁和锁样标识，方便移液量程锁定防止被意外更改移液安全有保证； - ▲PVDF材料的退吸头臂耐腐蚀提高移液器使用寿命，20ul以上量程采用半包式退吸头臂方便拆卸清洗； - ▲移液器按钮上具备软胶套，旋钮调节手感更舒适； - ▲20uL移液器标配退吸头臂加长套，适配吸头范围更广泛，可以适配10ul小吸头，特别适合珍贵微量样品； - ▲2ul、10ul小量程移液器套柄采用非金属材质并且吸嘴无弹性更方便匹配吸头，高分子材料的套柄和吸头贴合性更好，终身免费更换套柄配件；移液器指钩上方具有覆膜贴纸式信息标签，方便标识移液器信息 - 量程分别为2ul、10ul、100ul、1000ul。 |
| 31 | 台式恒温振荡器 | 1 | 1. 液晶显示屏，菜单式操作界面，精确、实时显示温度以及转速和工作时间，带有定时功能。 2. 控制系统可确保摇床启动平稳。 3. 低散热无刷直流电机，能长时间连续运行，有单一旋转模式和顺转逆转振荡模式可选。 4. 台式振荡器采用高清弧形有机玻璃罩，便于清晰观察样品。 5. 振荡频率：40-300转/分 6. 振幅：φ 20mm 7. 控温范围RT+5-65度 8. 温度分辨率0.1℃ 9. 温度波动度±0.5℃ 10. 输入功率400W 11. 标准配置100ml×3，150ml×3，250ml×3 12. 最大容量150ml×12，或250ml×12，或500ml×9，或1000ml×5 13. 摆板尺寸(mm)375×320 14. 定时范围0~99小时 |
| 32 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 1. 箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板； 2. 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。 3. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。 4. 橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5. 超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外 6. 工作室尺寸：≥540*575*750MM； 7. 控温范围：室温+10~200℃ ±1℃ 8. 带鼓风，消耗功率2200W 9. 不锈钢内胆，带观察窗 |
| 33 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 1. 一次冲压成型不锈钢内胆，便于内胆清洗工作。 2. 微电脑智能控温仪，具有设定、测定温度双数字显示和PID 自整定功能； 3. 超温报警系统，声光报警提示操作者保证实验安全运行不发生意外。 4. 双列4孔 5. 控温范围RT+5～100℃ 6. 控 温精 度0.1℃ 7. 温度波动度±0.5℃ 8. 消 耗功 率 800W 9. 工作室尺寸≥300×240×110mm |
| 34 | 电热恒温培养箱 | 2 | 1、电源电压220V 50HZ 2、控温范围 RT+5～65℃ 3、温度分辨率 0.1℃ 4、温度波动度±0.5℃ 5、工作环境温度 5～30℃ 6、输入功率 200W 7、容积 50L 8、工作室尺寸(mm) 350×350×410 9、外形尺寸(mm) 470×460×625 10、载物托架(标配) 2块 |
| 35 | 磁力搅拌器 | 2 | 1. 数字控温，最高温度达280℃； 2. 数控调速，最大转速可达1500rpm； 3. 不锈钢陶瓷涂层工作盘极耐化学腐蚀； 4. LED 显示屏同时显示温度和转速； 5. 余热警告功能：当盘面温度超过50℃时，显示屏“HOT”闪烁，提示高温，提升操作者安全性； 6. 独立的安全回路控制系统，超过安全温度320℃自动停止加热，提高用户使用安全性； 7. 工作盘尺寸： φ135mm（5英寸） 8. 盘面材料： 不锈钢陶瓷涂层 9. 电机类型： 直流无刷电机 10. 电机输入功率： 5W 11. 电机输出功率： 3W 12. 功率： 515W 13. 搅拌点位数量 1 14. 最大搅拌量： 3L 15. 搅拌子最大尺寸： 50mm 16. 转速范围： 200-1500rpm 17. 转速显示分辨率： ±1rpm 18. 热输出功率： 500W 19. 加热温度范围： 室温-280℃，步长1°C 20. 工作盘控制精度： ±1(<100°C)±1%(>100°C) 21. 温度显示分辨率： ±1℃ 22. 外置温度传感器： PT1000 23. 配置：主机+ PT1000温度传感器+支架 |
| 36 | 液氮罐 | 2 | - 容积≥10L - 提桶数量≥6组 - 提桶直径≥38mm - 提桶高度≥120mm - 静态蒸发率L/day≤0.115 - 静态液氮保存天数≥52 - 罐口尺寸≥50mm - 总高度≤488mm - 外径≥300mm - 重量≤5.3kg |
| 37 | PH计 | 1 | 1. 仪器级别：0.01级 2. 6.0英寸高清液晶显示，按键操作 3. 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 4. 支持IP54防护等级 5. 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂 6. 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式 7. 支持手动温度补偿 8. 支持1-3点pH电极标定 9. 自动识别GB 4.00pH、6.86pH、9.18pH三种pH标准缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液 10. mV参数： 10.1 范围(-1999～1999)mV 10.2 最小分辨率1 mV 10.3 电子单元示值误差±0.1%FS 11. pH参数： 11.1 范围(-2.00～18.00)pH 11.2 最小分辨率0.01pH 11.3 电子单元示值误差±0.01pH |
| 38 | 双开门冰箱 | 1 | 1. 容量与分区 2. 总容积：630L 3. 冷藏室：403L 4. 冷冻室：227L 5. 制冷方式：风冷 8. 压缩机：变频压缩机 9. 冷冻能力：8.5kg/12h 10. 能效与噪音:能效等级：一级能效;噪音：≤38dB(A)，低噪运行. 11. 温控方式：电脑控温; 12. 除菌净味：冷藏室配备净味技术，抑制细菌和异味。 14. 散热方式：两侧散热; |

★四、商务要求

| 质保期 | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。 培训仅限于基本操作培训。 |
| 交货时间 | 合同签订生效后 45 天内。逾期提供货物，每天按合同款总额2‰的额度支付延期交货违约金（具体见第五章合同条款）。 |
| 付款方式 | 见第五章合同条款 |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 | 乙方 8 小时内响应甲方的维修要求， 24 小时内解决，如超过 48 小时仍不能解决，由乙方在 144 小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。 |

五、履约验收要求

中标人严格按约定时间供货，提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，成品货物的到货验收包括但不限于：品名、品牌、尺码、数量、质量、铭牌、产品外观及外包装完整无破损。

中标人应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件工具等交付给采购人。中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

中标人在交货前应对所有货物初步检查，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，清单应随货物一起交付采购人。

货物运抵采购人指定地点，采购人检查和记录外包装及设备外观状况有无破损、锈蚀、受潮等，按合同和装箱单对货物的外观、质量、型号、规格、数量、配件及附件等进行清点检验。清点无误后中标方需在3天内开始组织安装、调试、培训，并取得相关完成凭证提交采购人。

采购人试运行合格两周内依法组织验收工作。采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，中标人应根据验收方案内容做好相应配合工作。如有必要，采购人邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收的参考资料。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照合同、招投标文件及货物说明书中的技术参数对货物的功能、技术指标逐项进行确认。采购人有权选择部分货物由质量监督检测部门进行检测，各项指标必须符合招投标文件的要求；未达到要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

验收结束后，验收小组出具验收报告，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。验收合格的项目，采购人根据采购合同的约定及时向中标人支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标人在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人将及时报告相关管理部门。

六、其它要求

(1)因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，投标人可视自身情况配置设备及附件，但应能充分满足招标人的功能及参数要求。

(2)投标人应保证提供满足招标人正常使用的必要配置及附件而不再需要花费任何额外的费用，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。安装后就能正常工作。

(3)房屋装修改造工程室内环境必须符合GB50325-2001《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,并达到GB/T18883-2002《室内空气质量标准》，项目竣工后由中标人委托市级及以上检测机构进行检测并出具合格报告，如无合格报告，招标人不予验收，中标人进行整改直至合格，造成工期延误的，责任由中标人承担。